相差显微镜参数

1.光学系统：US2光学系统

2.聚焦：固定式低位载物台物镜转盘聚焦
15mm载物台行程,带有粗调限位器
粗调旋钮可以调节扭力矩

微调迹钮高灵敏度(最小调节距离:1微米
3.照明系统：内罟透射光柯勒照明器

6V30W卤素灯泡

光强预置按钮

4.物镜转盘：固定式电动2孔物镜转盘

5.观镜筒：

宽视场双目观察筒,倾角30度

观察筒宽视场可变倾角双目观察筒,倾角5~35度

宽视场三目观察筒,倾角30度

宽视场人机工程学双目观察筒(视场数22),倾角0~25度

6.载物台：陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩周节装置。

7.聚光镜：明场4×~40×(数值孔径0.9)

荧光显微镜参数

- 光学系统：CSIS无限远色差校正光学系统；

- 观察头：三目观察筒，可用于镜下图像的采集、输出与保存。固定式5：5分光比，操作简单，无需切换，同时确保双目与三目都有足够的成像亮度。双目瞳距调节范围：50mm-75mm, 铰链组可360度旋转, 正常观察时，眼点高度可提升30mm以上。

- 目镜：10X宽视野目镜，视野范围≥22mm，有效出瞳距18mm。目镜视度可调，调节范围±5屈光度。

- 物镜转换器：≥5孔物镜转换器。

- 物镜：无限远平场半复消色差荧光物镜

10X，N.A≥0.30，工作距离≥10.50mm

20X，N.A≥0.50，工作距离≥2.30mm

40X，N.A≥0.75，工作距离≥0.80mm

100X，N.A≥1.28，工作距离≥0.40mm

- 调焦机构：粗微调同轴，载物台行程≥30mm，带平台上限位装置和松紧调节装置，齿轮齿条调焦机构，微调精度0.002mm。

8、透射照明装置：LED光源，亮度可调节。侧面插拔式换灯机构，方便更换。

9、载物台：右手低位同轴手柄操作，低手位双层机械移动平台，载物台面积≥150X140mm，移动范围≥76x50mm，双切片夹。

*10、落射LED荧光装置：结核杆菌检测专用进口荧光滤光镜组,进口中心波长455nm LED模块组，光源亮度可调，明场与荧光观察可快速旋钮切换，并有指示灯说明。

*11、蓄电池供电装置：保证在无电源时可工作至少8小时。带双路输出，可同时供给LED荧光与明场照明，带电池容量指示功能。

12、质量标准：显微镜目镜放大率准确度不超过±1.64％；零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.55mm；转换器定位稳定性≤0.015mm.（对照国家光学监督检验中心出具的检验报告并逐一说明）