引进的酶免仪需满足以下参数条件：

模块一：免疫分析加样系统招标参数

1.能全自动进行实验样品分配、标本汇集、留样，以及试剂稀释、加注、混合等实验室液体处理功能，稳定性高。

2.应具有连续装载功能，设有专用更换样品及耗材位置，无需开主机门锁或打开安全面板即可上载/卸载标本及微孔板，确保不同批次实验互不干扰，连续进行；

3.报警及状态指示：具备安全门锁功能。系统错误或故障可通过闪灯及声音双重报警，有“暂停”功能键，排除错误后，可恢复继续运行原有试验，无须设备重启或再次初始化；

4.▲加样臂与仪器平台为同一品牌厂家研发及生产，稳定性高。不锈钢加样针，可升级至一次性吸头配置，并支持钢针及一次性吸头在同一加样机械臂上混合使用，适应不同实验要求；

5.独立8通道加样机械臂，各通道独立控制，每个通道均可在Z轴上进行独立运动。如某一通道故障，可通过软件屏蔽，不影响整体运行；

6.▲加样原理：基于管泵的液体置换原理（液动加样技术）。注射器在加样过程中无需气体参与，不受温度、气压影响；无需使用一次性吸头等专用耗材，节省成本；

7.加样精密度(CV)：

加样10μl时<3.5%   ，加样100μl时<0.75%

8.采用涂层不锈钢加样针时：无额外耗材，无需采购吸头即可进行实验，节约成本。

9.▲一次性吸头型号产品配有低位枪头脱排器，枪头采用弹射模式进行卸载，卸载时无需和台面任意部件进行接触，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染；

10.激光条码识别系统：自动扫描，扫描过程中无需人为参与，（扫描过程中无需通过人手拖动耗材）。智能区别有试管/无试管、有条码/无条码。可扫描识别包括试管、试剂容器及酶标板上的条码；

11.提供全中文操作平台，支持与医院LIS系统联网，可实现双向通讯功能；

12.具有拼板检测功能，即一块板上可同时进行多个项目实验，使小量样本测试也可上机，每块板上可设置≥6项组合试验；

模块二：酶联免疫分析系统技术参数

1.用于定性及定量检测传染病血清学标志物。

2.厂家应提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，应能长期提供良好的技术支持及耗材和零配件的优惠供应，并列出清单及优惠价格。

3.全自动完成ELISA试验试剂分配、孵育、洗板、读数等酶免实验处理功能；

4.操作系统为图形界面，应具有良好的人机对话界面便于操作者熟悉掌握.软件数据处理具备定性、定量分析能力；

5.符合实验室标准数据交换格式，提供与实验室信息管理系统（LIS）进行数据交换功能及服务；

6.全自动完成ELISA试验的一般性试验步骤，应具有过程方法验证、过程追踪记录、系统维护、系统定标校验等功能；

7.完全开放酶免试剂系统，可同时使用国产/进口试剂；

8.在系统运行过程中，可自动识别任何与试验相关的对象，如标本、试剂、试验项目板等；

9.采用孵育模块设置，各孵育室相互独立，密闭避光、微孔板上下同时传热保证温度均匀，避免蒸发。

10.▲常温孵育槽：≥10块96孔微板；

11.37℃孵育槽：≥10块96孔微板，控温精确度≤±1℃；

12.▲快速升温孵育器：具备独立的快速升温模块，最高温度可达50℃；

13.洗板头通道数：≥16通道；

14.可编程灵活设置，可设定洗液量、洗涤循环次数、浸泡时间等，同时设备开、关机应具备自动清洗功能；；

15.试剂种类：≥20种，具备条码主动识别、液面感应及报警提示功能；

16.试剂保存：试剂采用转盘装载，转盘可顺、逆时针旋转。整个试剂转盘可拆卸冷冻保存。

17.▲独立的试剂加注注射器：每种试剂应具备独立的加注注射器；

18. 试剂加样量：25-300µl，且能够连续可调，精确度：CV≤1.1%（25-300µl）

19.▲同板多实验功能：同一微孔板可实现多项试验同板操作；

20.▲断点续传功能：主机或控制终端任何一方由于故障（如停电、病毒）后重新启动时，程序可经分析确认继续操作微板；

21.▲采取联机模式，前后处理可独立使用。后处理可与市面上主流前处理和医院实验室系统接口

临床检验科

2017-11-16